Регламент проведения технического

обслуживания портативного датчика уровня ПДУ-1

- Программа проведения технического обслуживания

Всё техническое обслуживание портативного датчика уровня (далее ПДУ-1) разбито на 3 группы в зависимости от времени эксплуатации и приведено ниже.

| Вид работ | ТО-1 раз в месяц | ТО-2 раз в 2 месяца | ТО-3 раз в год |
| --- | --- | --- | --- |
| Очистка конусной присоединительной резьбы, промывка внутренней полости уровнемера. | + | + | + |
| Промывка и смазка ручного клапана. | - | + | + |
| Контроль функционирования. Опрессовка. | - | - | + |

- Методика проведения технического обслуживания.

Внимание! При использовании ЛВЖ соблюдайте меры пожарной безопасности! Проводите работы в хорошо проветриваемых местах.

  - Очистка конусной присоединительной резьбы, промывка внутренней

полости уровнемера.

Очистка проводится дизтопливом или керосином с помощью кисти или ветоши. При промывке допускается наливать небольшое количество (10…50мл) дизтоплива или керосина внутрь полости резьбовой присоединительной муфты. Однако не погружайте весь корпус уровнемера в жидкость для промывки (рис. 1).

Рис. 1.

2.2.  Промывка и смазка ручного клапана.

Промывка проводится дизтопливом или керосином с помощью кисти и ветоши. Перед промывкой снимите клапан с уровнемера, поместите его в чистую емкость и налейте небольшое количество промывочной жидкости. Не вынимая его из емкости, нажмите несколько раз на ручку.

После промывки вытрете его насухо чистой ветошью. Перед установкой в уровнемер на поверхность уплотнительных резиновых колец нанесите небольшое количество смазки Литол-24 ГОСТ 21150-87.

Если клапан продолжает сильно «травить», то открутите рожковым или торцевым ключом на 8 направляющую втулку (рис. 2) и извлеките пружину и толкатель клапана (рис. 3).

Рис. 2

Рис. 3

Ветошью смоченной дизтопливом или керосином протереть конусное посадочное место в корпусе клапана, а также конусную полиуретановую вставку. Произведите сборку в обратной последовательности

2.3.  Контроль функционирования. Опрессовка.

Контроль основных параметров уровнемера проводится для следующих

режимов работы:

1) проверка установки режимов измерений,

2) проверка в режиме Контроль уровня и давления,

3) проверка чувствительности и уровня шумов акустического тракта,

4) проверка контроля максимального рабочего давления (не более 100атм).

Опрессовка уровнемера производится на опрессовочном стенде гидравлических

испытаний при избыточном давлении 100 атм. в течении 10 минут.

Все работы по контролю функционирования и опрессовке выполняют

организации и лица, уполномоченные ООО "МАГМАТЭК" и имеющие

соответствующие сертификаты на проведение ремонтных работ.

При эксплуатации уровнемера выполняйте требования разделов «Техническое

обслуживание» настоящего документа! Не допускайте сильного загрязнения

внутренних частей уровнемера – это приводит к ухудшению его работы и

уменьшению рабочего ресурса.